  竞争性谈判文件
	项目编号：NJKQ-2019S047
项目名称：涡旋振荡仪等中心实验室设备


南京市口腔医院医疗设备科
二○一九年八月

第一章  投标邀请  
南京市口腔医院就涡旋振荡仪等进行询价采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2019S047
2.项目名称：涡旋振荡仪等中心实验室设备
3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件

4.采购项目预算: 

	序号
	设备各称
	数量
	预算单价/万元
	预算总价/万元
	备注

	1
	涡旋振荡仪
	5
	0.25
	1.25
	

	2
	Western blot电泳、转印设备
	4
	2.4
	9.6
	

	3
	正置显微镜（拍照）
	1
	8
	8
	

	
	正置显微镜
	1
	5
	5
	

	4
	旋转蒸发仪
	2
	0.5
	1
	

	5
	电子天平（精度0.1mg)
	3
	1
	3
	

	
	电子天平（精度100mg)
	2
	0.7
	1.4
	

	6
	低温冰箱-40度
	3
	2.8
	8.4
	

	7
	冰箱
	20
	0.3
	6
	

	8
	恒温振荡摇床
	1
	6
	6
	

	9
	紫外分光光度计
	1
	10
	10
	


二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
三、报名截止时间：

2019-08-21  17:00

联系人姓名：沈启建

联系人电话：18013885153(仅接受短信报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2019-08-22  14:00
提交响应文件截止时间：2019-08-22  14:25
提交响应文件地点：南京市口腔医院1511办公室
五、招标时间和地点

时间：2019-08-22  14:30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院1601会议室

注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。

    2、标书报价超预算者视为无效投标。
3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第2章 评标标准

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30

	2.1
	技术
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打★号指标，如有一项负偏离将扣10分；非打★号指标，有一项负偏离扣5分，扣完为止。
	30

	2.2
	
	评委根据投标产品原产地、市场占有率、信用度以及对该产品品牌质量和服务的了解评分，优得4分-5分，良得2分-3分，一般得1分。
	5

	3.1
	服务
	华东地区设有备件库得5分；国内设有备件库得2分（二者不得累计）。
	5

	3.2
	
	华东地区有维修站得5分；国内有维修站得2分（二者不得累计）。
	5

	3.3
	
	不满足招标文件要求的不得分，满足招标文件要求的得2分，每增加1年制造厂商提供的质保加1分，本项最高分5分。
	5

	4
	业绩
	产品生产厂商具有省市级以上单位中标记录，且提供合同复印件，每提供一份得1分，满分8分。
	8

	5
	信用南京
	三星级的得1分，四星级的得2分，五星级的得3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的得5分。
	5

	6
	对招标文件的响应程度
	评委根据投标文件对招标文件的响应程度评分，优得4分，良得2分，一般得1分。
	4

	7
	标书制作情况
	评委根据标书制作情况评分，优得3分，良得2分，一般得1分。
	3


说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
第三章 招标项目的技术规格、要求和数量等
包一、涡旋振荡器

★1、振荡方式：连续振荡或脉冲振荡
★2、速度范围：≥3000 rpm
3、内置安全控制，监测过载
4、具有酶标板夹具及多种试管垫片等多种可选配件

5、应用:试管、平板、玻璃容器中要求样品剧烈涡旋振荡的实验

★6、CE认证
包二、Western blot电泳、转印设备
1、蛋白电泳凝胶通量：≥4块胶。
2、兼容双向电泳7 cm IPG胶条。
★3、可跑手灌胶和预制胶
★4、兼容凝胶尺寸(W×L)：预制胶：≥8.6×6.8cm；手灌胶：≥8.3×7.3cm
5、蛋白电泳含电泳槽及盖子，制胶装置，玻璃板，梳子等
6、最大转印凝胶尺寸(W×L)：≥10×7.5 cm。
★7、可容纳2个凝胶支架转印夹，转印凝胶容量：1-2块手灌胶或相应尺寸预制胶。
8、内置蓝色制冷芯冷却元件快速吸收转移过程中产生的热量。
9、一小时内转印1-2块10×7.5 cm凝胶，也可进行低强度的过夜转印。
10、转印仪含转印槽及盖子，转印芯，三明治夹，海绵，滤纸，蓝色制冷芯等
★11、配套电源仪输出范围（可编程）：电压：10-300V；电流：4-400mA；功率：75W；可恒压、恒流或恒功率；输出插孔数目：4对并联。
12、配置：蛋白电泳槽（4块胶），1套；蛋白电泳槽（2块胶），3套；湿转印仪，4套；基础电源仪，3套。
包三、正置生物显微镜主要技术参数

★1、光学系统：无限远光学系统，物镜齐焦距离≥60mm。  

2、显微镜主机卤素灯照明.内置滤光片，机身上自带图像拍摄按钮可实现一边观察一边快速拍照。

3、调焦机构：同轴粗、微调焦，调焦行程30mm。

4、目镜：10倍目镜

★ 5、目镜筒：可实现观察和电脑成像同步，分光模式100/0，20/80，0/100。

6、物镜转换器：六孔物镜转换器

7、载物台：超硬陶瓷涂层，带游标校准定位，载物台移动手柄高度和扭矩可调，双标本切片夹

★8、平场消色差物镜4X、10X、20X、40X

     4X物镜：数值孔径NA 0.1 工作距离WD 30mm

     10X物镜：数值孔径NA 0.25 工作距离WD 10.5mm

     20X物镜：数值孔径NA 0.4 工作距离WD 1.2mm

     40X物镜：数值孔径NA 0.65 工作距离WD 0.56mm
9、计算机工作站（Optiplex 3020MT G4400/8G内存/500G硬盘/DVDRW/2G独立显卡/24寸高清显示器/WIN7专业版）
10、原装进口相机（带相机1台）

包四、旋转蒸发仪
1、旋转瓶倾斜角度可调。
2、旋转瓶升降操作方便。
3、专用电机及合理的结构设计保证旋转瓶运转平稳。
4、温度控制采用PID方式，控制精度高。
5、转速和浴槽温度显示均采用数字显示。
6、主机与浴槽分离，配置灵活。
7、转速调节范围（rpm）：20～180
8、真空系统升压速率
≤0.33KPa/min
9、温度调节范围（℃）：常温～99
10、温度控制精度（℃）
±1
包五、天平招标参数：

1、校准方式：外校；

2、前置式水平仪；
★3、防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 ；

4、五面玻璃防风罩，视野清晰 ；
5、超级双杠杆单体传感器 ；
★6、40MHz高速微处理器；

7、线路集成度更高；
★8、内置RS232接口，符合GLP标准；

9、下部吊钩，满足大体积称量；

10、应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、 单位转换、合计、计算（乘、除）；

11、四级防震；

12、CW型号标配内置校准砝码、全自动校准；

13、动态温度补偿；

14、全自动故障诊断；

15、超载保护；

16、 左右除皮键，满足不同使用习惯 ；
★17、配置一：量程：≥220g；可读性：0.1mg；秤盘尺寸：≥90mm；重复性：≤0.1mg；线性：≤0.2mg；

配置二：量程:≥5200g；精度:100mg；校对方式:外校；秤盘尺寸≥180*180mm；重复性：≤100mg；

线性：≤100mg。

包六、低温冰箱-40度招标参数     

★1、有效容积：≥480L，立式结构。

2、外型尺寸：产品高度≤1.87m，方便用户安装。

3、数字温度显示，显示精度0.1℃，大屏幕LED数字显示箱内温度，方便用户观察。

4、温度设置程序加密设计，防止他人随意调整箱内温度，保证安全；
5、设定温度可以在-20℃～-40℃范围内调节，箱内温度均匀度误差小于5℃。
★6、多种故障报警；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警），可接远程报警；

7、后备电池断电后持续报警并显示箱内实时温度48小时以上；

8、传感器，有效保证温控的准确性；

9、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度；

10、双毛细管设计，电磁阀控制，可以自动根据环境温度，箱内温度和设定温度控制毛细管开停，保证箱内温度的稳定性和均匀性；

★11、节能压缩机荣获国家节能证书；
★12、噪音≤41分贝；

13、双外门双带锁带锁鼻大手把设计，上下门都可实现一把钥匙一把锁，又可外加挂锁，可随意配置任意挂锁，实现多人管理；滚轮轴承大手把锁紧结构，开合更轻松。
14、配备脚轮，灵活，可移动。底角设计，机器可锁定防止开关门移动；
15、密封：采用优化嵌入式双密封条设计，可更换，保证更好的保温效果；

16、材料：机器箱壳采用冷轧钢板喷粉；内胆采用PS板吸附材质，永不生锈，并便于用户使用中对内部清洁；

★17、抽屉：10个抽屉设计，每个抽屉均带标示贴槽，便于用户分开存储不同类型的物品，防止保存物品交叉影响；

18、测试孔设计，方便用户测控使用；

19、提供医疗器械注册证复印件。
包七、冰箱招标参数
双开门冰箱：10台

1、开门方式：双对开门
2、控制方式：电脑式
3、冷藏室350-400升
4、冷冻室150-250升
5、制冷方式：风冷
6、变频
两门冰箱：10台
1、冷冻室：90-110升
2、冷藏室：160-200升
3、能效等级：1级或2级
4、制冷方式：风冷
5、定频
包八、恒温振荡摇床招标参数：

★1温度范围：恒温型号为高于环境温度5°C-80°C，低温型号为低于环境温度5°C-80°C（带冷却盘管）；
2、持续运行状态下显示累计运行时间，定时运行状态下显示剩余时间；

★3、数字型控制系统，转速范围为≥500 rpm；
★4、持续振荡和定时振荡两种方式可选，两种范围定时器可选

★5、可精确检测和调控温度，温控精度为37°C下±0.1°C，温度均一性为±0.5°C；
6、安全内锁功能，盖子打开时自动停止振荡

7、可容纳1L的烧瓶数量≥4个；
8、四面的透明外盖便于随时观察样品；
9、3个LED显示屏分别显示振荡速度、运行温度和运行时间；
★10、实际温度偏离设定值±1°C时进行声光报警，并自动关闭加热元件；
★11、实际振荡速度偏离设定值10%时进行声光报警，并自动停止振荡；
★12、当负载失衡传感器检测到摇床因负载不平衡而导致过度振荡时，会自动停止振荡并进行声光报警；
13、具有温和启动功能可以防止器皿内的样品溅溢或沾染器皿盖，并可避免设备意外启动和停止；
14、用户设定的参数可在突然断电的情况下自动存储，并在通电后自动运行原设定程序；
15、最大载荷：≥15.9 kg

16、可将数据传输到电脑上进行保存记录

★17、具备三重偏心轮驱动装置，可稳定处理较重负载，保持振荡均匀

18、配置：主机，通用平台，250ml锥形瓶≥4个，1L锥形瓶≥2个，14-16mm试管≥72个，26-30mm试管≥24个。
包九、紫外光度计技术参数
1、光路
双光束
2、光源
氘灯+卤钨灯
3、波长范围
190-1100nm
4、检测器
宽范围、长寿命的固态检测器
5、带宽(狭缝)
0.5/1/2/5/20nm
6、分辨率不低于0.2nm
7、杂散光(@220nm NaI)＜0.01%T
8、杂散光(@200nm KCl)＜1%T
9、波长准确度：±0.1nm 
10、波长重复性：±0.1nm 
11、光度测定范围：±4A
12、光度准确度±0.004A
13、光度重复性＜0.001A
14、基线平直度：±0.0005A
15、漂移＜0.0003A/h
16、光度(基线)稳定性
＜0.0003A/h 
17、最快扫描速度不低于3000nm/min
二、商务部分

（一）交付要求

1、交货时间：合同签订后10天内。整机出厂日期为最新。
2、交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，所有设备的运输、基础架安装、设备安装须由中标供应商提供。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
（二）服务要求

1、质保期限：设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后整机保修期≥1年；终身维修。 
2、售后服务：供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。
*3、提供主要配件维修价格以及耗材价格。

（三）验收标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（四）付款条件：

软件类：软件安装调试合格后支付合同总额的90%；1年后支付合同总额的10%。
设备类：货到验收后支付合同总额的50%；设备安装调试合格2月后支付合同总额的45%；1年后支付合同总额的5%。
第四章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编 号：  （包   ）      
投标货物名称：                

       投标人名称 ：               

       日      期 ：               
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 投标申请及声明

2、 法定代表人授权书

3、 开标一览表
4、 资格证明文件

5、 分项报价表

6、 投标项目核心产品及主要产品一览表

7、 投标项目供货一览表

8、 技术条款偏离表

9、 商务条款偏离表

10、 项目实施、集成、实施方案（若有）

11、 服务与承诺
12、 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

            附件一、中小企业声明函格式

            附件二、无重大违法记录声明格式

            附件三、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京市口腔医院医疗设备科

    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         

供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院医疗设备科：
本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    

日        期：        年    月    日
目录三、开标一览表格式

                                 开标一览表

	项目名称： 
	项目编号：           

	序号
	名               称
	报价（元）
	其中，小、微型企业报价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总价（人民币，大写）
	元

	投标货物中有无进口产品
	有       无

	供应商是否属于小微型企业
	是       否


供应商名称:                                                  （盖章）

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
目录四、资格证明文件（不得缺项）

1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2) 2017年度的财务报表（2018年1月1日之后成立的供应商需提供基本开户银行出具的资信证明）；
3) 2018年1月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6) 投标人需登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记后打印本公司的信用报告，随附在投标文件中。提供查询结果截图。
7) 投标人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；
8) 投标货物为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；
9) 投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；
10) 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；
11) 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；
目录五、分项报价表格式

                           分项报价表

	项目名称： 
	项目编号：             

	 序号 
	名称
	品牌、规格或型号或分项目
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	是否属于小、微型企业的产品

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价小计：
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。

  2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
目录六、投标项目核心产品及主要产品一览表格式

投标项目核心产品及主要产品一览表

（至少填报投标产品分项报价中总价最高的两个产品）

	项目名称：
	项目编号：             
	

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保年限

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


供应商名称:                                                  （公章）

*附配置清单
目录七、投标项目供货一览表格式

投标项目供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

	项目名称：
	项目编号：               

	货物1名称
	
	品    牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

目录八、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：
1、供应商应逐一说明投标产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录九、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
目录十、项目实施、集成方案

                 项目实施、集成方案（若有）

目录十一、服务与承诺

                     服务与承诺
目录十二、投标需要的其他证明文件及材料

                 投标需要的其他证明文件及材料（若有）
附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院医疗设备科：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院医疗设备科：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

                                           声明人：（公章）

                                     日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）
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