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项目名称：烤瓷炉等 


南京市口腔医院医疗设备科
二○一九年十二月

第一章  投标邀请  
南京市口腔医院就烤瓷炉等进行询价采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2019S069
2.项目名称：烤瓷炉等

3.招标项目用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件

4.采购项目预算: 

	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)
	科  室
	备  注

	1
	烤瓷炉
	2
	8
	修复工艺科
	

	2
	光聚合器
	1
	4
	修复工艺科
	

	3
	1号楼电梯维保
	1
	10
	总务科
	单一来源

	4
	防雷防静电装置检测
	1
	5
	总务科
	最低价

	5
	总务科项目监理
	1
	10
	总务科
	最低价


二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至投标截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
三、报名截止时间：

2019-12-23  17:00

联系人姓名：沈启建

联系人电话：18013885153(仅接受短信报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)
四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2019-12-24  14:00（签到）
提交响应文件截止时间：2019-12-24  14:25
提交响应文件地点：南京市口腔医院二号楼9楼902办公室
五、招标时间和地点

时间：2019-12-24  14:30
地点：南京市口腔医院二号楼9楼903会议室

注：1、标书一式四份，一正三副。同时提交PDF电子版（U盘或微信）。纸质版或PDF版缺一者，视为无效投标。

    2、标书报价超预算者视为无效投标。
3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第2章 评标标准

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位）
	30

	2.1
	技术
	设备技术参数全部满足招标要求的得满分30分；打★号指标，如有一项负偏离将扣10分；非打★号指标，有一项负偏离扣5分，扣完为止。
	30

	2.2
	
	评委根据投标产品原产地、市场占有率、信用度以及对该产品品牌质量和服务的了解评分，优得4分-5分，良得2分-3分，一般得1分。
	5

	3.1
	服务
	华东地区设有备件库得5分；国内设有备件库得2分（二者不得累计）。
	5

	3.2
	
	华东地区有维修站得5分；国内有维修站得2分（二者不得累计）。
	5

	3.3
	
	不满足招标文件要求的不得分，满足招标文件要求的得2分，每增加1年制造厂商提供的质保加1分，本项最高分8分。
	8

	4
	业绩
	产品生产厂商具有省市级以上单位中标记录，且提供合同复印件，每提供一份得1分，满分5分。
	5

	5
	信用南京
	三星级的得1分，四星级的得2分，五星级的得3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的得5分。
	5

	6
	对招标文件的响应程度
	评委根据投标文件对招标文件的响应程度评分，优得4分，良得2分，一般得1分。
	4

	7
	标书制作情况
	评委根据标书制作情况评分，优得3分，良得2分，一般得1分。
	3


说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。
第三章 招标项目的技术规格、要求和数量等
一、技术规格

包一、烤瓷炉

1.中文操作界面

2.炉膛尺寸：直径≥80mm、高度≥70mm

3.最终真空值≤60mbar，最高烧结温度≥1100℃

4.烧结程序可编辑，储存程序≥100个

5.自带维护程序，故障时能显示错误代码便于查找原因

6.配备校温装置

7.烧结炉膛需提供使用寿命时间

包二、光聚合器

1. 装备多个卤素灯，≥4个

2. 光照时间可调
3. 放置平台可调升降
4. 配备临时固化器
包三、1号楼电梯维保

1. 电梯日常维护保养规则
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	机房的通道,出入口通畅无障碍物、照明有效；机房门有告示牌、出入口锁紧装置良好；机房内清洁卫生，无堆放非电梯用物品，机房内温度保持在5℃-40℃，照明正常，滑轮间有足够的照明、电源插座；滑轮间入口，停止开关动作可靠；滑轮间地面清洁无油污

	2
	手动紧急操作装置
	齐全,标识明确，操作说明清晰详细；制动器松闸板手挂在易于接近的墙上

	3
	曳引机
	表面无积尘及油污，运转时无异常响声及振动，无异常温升

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	固定可靠，清洁，转动灵活，无异常响声；接线端固定可靠、接触良好

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，表面无积尘及油污，各部件固定可靠、转动灵活，电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠；轿顶各装置电气布线整齐；轿顶照明、照明开关及防护罩齐全并良好

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	中文标识清晰、工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无渗漏

	11
	对重块及压板
	对重块无松动，压板紧固；非金属对重块无剥落危险

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	检修开关及上下行按钮、急停开关正常有效且符合标准，中文标识清晰

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	标识清晰、工作正常；轿厢内安全检验合格标志及使用安全提示齐全

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全，表面无破损，标识清晰，功能有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	安全保护装置功能有效，动作灵敏，可靠正常

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁,触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常，门滑块齐全，轿门板无严重变形

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全，表面无破损，标识清晰，功能有效

	22
	层门地坎
	清洁、固定可靠

	23
	层门自动关门装置
	开、关工作正常，门滑块齐全，层门板无严重变形；自动关闭装置功能有效，层门锁钩、锁臂及动作接点动作灵活

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑
	清洁，无渗水、积水，照明正常，底坑急停开关工作正常，功能有效


季度维护保养项目除符合表A-1要求时，还应符合表A-2的要求
表A-2    季度维保项目（内容）和要求
	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏


	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	连接牢固可靠，工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	功能有效，工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳
链条、胶带
	钢丝绳、带、链无断裂，无锈蚀，按制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	固定可靠，磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	消防迫降和消防员专用各项功能应有效，基站消防开关应有适当防护

	12
	缓冲器
	耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀，非线性蓄能型缓冲器表面正常,无影响性能的变化，弹簧缓冲器无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置及其电气安全装置
	清洁，工作正常


半年度维护保养项目除符合表A-2要求时，还应符合表A-3的要求

表A-3    半年度维保项目（内容）和要求

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动，连接良好

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求，无油腻，各绳槽磨损均匀

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	线号齐全清晰，布线整齐，各接线端子紧固，无积尘

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准 

	13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	两端固定可靠无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常


年度维护保养项目除符合表A-3要求时，还应符合表A-4的要求

表A-4    年度维保项目（内容）和要求

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好，接触器、继电器固定可靠、工作正常

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	铁芯表面清洁，磨损量不超过制造单位要求；各运动部件选用规定润滑剂润滑

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	动力电路和电气安全装置电路不小于0.5MΩ；照明电路和其他电路不小于0.25 MΩ

	6
	限速器安全钳联动试验
	工作正常（每2年进行一次限速器动作速度校验）

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常，速度监控部件和制动减速部件完好，速度监控部件能在检测出上行轿厢的速度失控时操纵制动减速元件动作

	8
	轿顶、轿厢架、轿门
及其附件的螺栓
	固定螺栓齐全牢固，无松动

	9
	轿厢和对重的导轨支架
	齐全牢固，无松动，无锈蚀 

	10
	轿厢和对重的导轨
	表面清洁，压板牢固

	11
	随行电缆
	随行电缆无损伤；随行电缆两端应可靠固定，不应有打结及波浪扭曲现象；运行时随行电缆不应触及其他部件而导致磨损或损坏；轿厢完全压缩缓冲器后，电缆不得与底坑地面及其他部件接触 

	12
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各固定螺栓紧固

	13
	轿厢称重装置
	准确有效，满载、超载信号所对应的相关声光信号正常

	14
	安全钳钳座
	固定，无松动；安全钳及联动机构各部件齐全，无过量磨损及损坏；安全钳各楔块与导轨间隙均匀并符合产品要求，夹紧位置正确；安全钳各部件无油污

	15
	轿底各安装螺栓
	齐全牢固，无松动

	16
	缓冲器
	固定，无松动


2. 自动扶梯日常维护保养项目（内容）和要求 
表D-1   15日维保项目（内容）和要求

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	电器部件
	清洁，接线有效

	2
	电子板 
	信号功能正常有效

	3
	杂物和垃圾
	清扫，清洁

	4
	设备运行状况
	正常，没有异响和抖动

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	5
	主驱动链
	运转正常

	6
	制动器机械装置
	清洁，动作正常

	7
	制动检测开关
	功能有效，工作正常

	8
	制动触点
	功能有效，工作正常

	9
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油

	10
	电机通风口
	清洁

	11
	检修控制装置
	中文标识清晰、功能有效，工作正常

	12
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常

	13
	梳齿板开关
	功能有效，工作正常

	14
	梳齿板照明
	照明正常

	15
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合符合标准要求

	16
	梯级或者踏板下陷开关
	功能有效，工作正常

	17
	梯级链张紧开关
	位置正确，功能有效，动作正常

	18
	梯身上部三角档板
	有效，无破损

	19
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常

	20
	梯级、踏板与围裙板
	任一侧水平间隙符合标准

	21
	运行方向显示
	工作正常

	22
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾

	23
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦

	24
	扶手带运行
	速度正常

	25
	扶手护壁板
	牢固可靠

	26
	上下出入口处的照明
	工作正常

	27
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠

	28
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目

	29
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物

	30
	自动运行功能
	功能有效，工作正常

	31
	急停开关
	功能有效，工作正常


季度维护保养项目除符合表D-1要求时，还应符合表D-2的要求
表D-2    季度维保项目（内容）和要求

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	2
	梯级链张紧装置
	功能有效，工作正常

	3
	梯级轴衬
	润滑有效

	4
	梯级链润滑
	运行工况正常

	5
	防灌水保护装置
	动作可靠（雨季到来之前必须完成）


半年度维护保养项目除符合表D-2要求时，还应符合表D-3的要求

表D-3    半年度维保项目（内容）和要求

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	制动衬厚度
	不小于制造单位要求

	2
	主驱动链
	清理表面油污，润滑

	3
	主驱动链链条滑块
	清洁，厚度符合标准

	4
	空载向下运行制动距离
	符合标准

	5
	制动器机械装置
	润滑，工作有效

	6
	附加制动器
	清洁和润滑，功能可靠

	7
	减速机润滑油
	更换，符合制造单位的要求

	8
	调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙
	符合标准

	9
	扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
	符合标准

	10
	扶手带速度监控器系统
	工作正常

	11
	梯级踏板加热装置
	功能有效，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成）


年度维护保养项目除符合表D-3要求时，还应符合表D-4的要求

表D-4    年度维保项目（内容）和要求

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	1
	主接触器 
	工作可靠

	2
	主机速度检测功能
	功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求

	3
	电缆
	无破损，固定牢固

	4
	扶手带托轮、滑轮群、防静电轮
	清洁，无损伤，托轮转动平滑

	5
	扶手带内侧凸缘处
	无损伤，清洁扶手导轨滑动面

	6
	扶手带断带保护开关
	功能正常有效

	7
	扶手带导向块和导向轮
	清洁，工作正常，导向轮转动平滑

	8
	在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量
	符合标准

	9
	内外盖板连接
	紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准

	10
	围裙板安全开关
	测试有效

	序号
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	11
	围裙板对接处
	紧密平滑

	12
	电气安全装置
	功能有效，动作可靠

	13
	设备运行状况
	正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响


3. 参照程序和维修保养执行文件：
按照奥的斯全球标准，现场的每一项工作都有详尽的指引程序和标准，我们所有的现场工作都必须严格按这些标准程序来执行。
奥的斯维修保养指引程序一览表
	序号
	管理规章制度名称

	1
	工地维修主程序

	2
	工地应用物料管理指引

	3
	工地计划性保养工作指引

	4
	召修处理工作指引

	5
	处理召修现场工作指引

	6
	维修部工地问题改进指引

	7
	工地审核工作指引

	8
	客户调查工作指引


奥的斯维保执行文件一览表
	编号
	报告名称
	填写人
	审核人
	周期
	说明
	执行标准

	1
	保养报告
	保养人员
	服务主管
	每周
	按《计划性保养工作表》和保养手册进行预防性保养。
	我公司电梯维护质量标准和要求是依据国家电梯安全使用标准GB7588和奥的斯内部标准，参考《电梯标准汇编》内的标准和国家标准GB/T1900-19004《质量管理体系标准》。

	2
	月度工作计划
	工地监督
	维修经理
	月度
	包括一些可预料的修理工作计划（工作时间，停梯时间等）。
	

	3
	工地审核报告
	服务主管
	服务主管
	年度
	安全质量员不定期的随机检查，具客观性与独立性。
	[OFAR]

	编号
	报告名称
	填写人
	审核人
	周期
	说明
	执行标准

	4
	工地维修报告
	服务技师
	服务主管
	故障时
	故障处理后的报告，包括故障原因与预防措施。
	[召修处理工作指引]

	5
	年度自检报告
	质检员
	服务主管
	年度
	年度政府部门验收前的自检，确保验收一次通过。
	安全管理网络是“奥的斯电梯（中国）有限公司安全委员会机构”。安全委员会机构是奥的斯的最高安全机构，其机构服务宗旨是“安全、环保、健康”。

	6
	监督检查自检报告
	服务技师
	服务主管
	大修、改造
	对施工后的设备进行检查，确保政府验收一次通过。
	[修理工程工地管理指引]
[工地检查及问题改进指引]

	7
	维修整改项目跟进单
	服务技师
	服务主管
	出现问题时
	以上检查发现问题，立即进行跟进整改。
	

	9
	《维保用户满意度调查表》
	
	
	
	
	《维保用户满意度调查表》

	10
	工作危险分析
JHA
	服务技师
	服务主管
	工作前
	完成相关工作之前，须结合工地的实际情况加以分析。
	《工作危险分析（JHA）》

	11
	工地预防死亡事故审核FPA
	服务主管
	服务主管
	每年2次
	
	《工地预防死亡事故审核FPAR》


	新设备号
(OTIS)
	电梯类型
	层站
	载重
kg
	速度
m/s
	有偿保养时间段
	单价/年
	台数
	合计/年

	R2NN6972
	OTIS SKYII
	19/19
	1600
	2
	 2019.10.17-2020.10.16
	
	1
	

	R2NN6968/69
	OTIS SKYII
	16/16
	1350 
	2
	2020.4．6-2021.4.5
	
	2
	

	R2NN6973
	GEN2
	5/5
	1000 
	2
	2020.4．6-2021.4.5
	
	1
	

	R2NN6970/71
	OTIS SKYII
	18/18
	1600 
	2
	2020.2．6-2021.2.6
	
	2
	

	合计
	
	6
	


包四、防雷防静电装置检测

一、项目概况：

根据《中华人民共和国气象法》、《江苏省气象灾害防御条例》、《防雷减灾管理办法》等法律法规以及安全管理等相关规定，对南京市口腔医院在南京市玄武区中央路30号医院大楼进行防雷防静电检测。

（一）检测依据：

1.《中华人民共和国气象法》；

2.《江苏省气象灾害防御条例》；

3.《防雷减灾管理办法》；

4. 国家有关防雷（静电）装置的规范和标准；

1）.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010、

2）.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012、

3）.《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015、

4）.《低压配电设计规范》50054-2011、

5）.《建筑物防雷施工与质量验收规范》GB50601-2010。

（二）检测范围（场所）：

1、门诊病房楼

2、医疗综合楼

3、地库   

（三）检测项目（内容）：

根据《中华人民共和国气象法》、《防雷减灾管理办法》、《江苏省气象灾害防御条例》等法律法规规定，将对以上建筑物的防雷防静电装置进行防雷装置监督检测。

1）建筑物的防雷分类；

    2）接闪装置的检测（屋顶金属设施设备）；

    3）防雷引下线的检测（接闪带、针等接闪装置）；

    4）防雷区域的划分（划分防雷等级）；

    5）防雷电磁屏蔽（机房）；

6）防雷接地装置（配电及设备）；

7）防雷等电位连接（桥架，等电位端子等）；

8）防雷防静电检测（机房、氧气房及危化场所）；

9）电涌保护器的检查等（又称避雷器）。

二、检测单位要求

按照GB/T21431-2015《建筑物防雷装置检测技术规范》及相关规定进行检测，检测单位需具备防雷检测资质证书。

三、项目费用预算：5万元

四、项目验收标准

出具加盖检测单位公章的详细防雷检测报告。在被检测单位对检测的问题整改后，进行复测，并提供最终的检测报告。确保被检测单位的防雷设施符合规范，确保安全。

五、技术及售后服务

1、检测报告必须符合相关部门验收备案要求；

2、在检测期间内，根据被检测单位要求配合清查隐患，出具整改意见和方案，组织整改完成；若需专业维修安装的防雷设施可由相关专业资质单位进行整改；

3、检测完成至下一年度到期前一个月通知检测单位后续检测相关事宜。

包五、总务科项目监理

一、 项目概述与招标范围

 1、标段名称：南京市口腔医院原食堂加固改造、装修改造、第二门诊部装修项目监理

 2、工程地点：南京口腔医院总务科工程项目

 3、工程类型： 小型工程

 4、建设内容及规模：本项目位于南京市口腔医院以及第二门诊部。

 5、监理费用：10万元（预算）

 6、监理及相关服务范围：

监理范围包括：项目施工阶段及保修阶段的全过程监理，包含对整个项目从开工到竣工整个建设阶段和整个工程保修阶段的质量、进度、投资、安全文明施工进行控制，以及合同管理、信息管理、工程资料管理和现场的组织协调等，以及在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更及配合竣工决算审计均属于监理范围。

二、. 投标人资格要求

1、 投标人资质等级及范围：市政公用工程丙级(含)以上。

2、项目经理资质类别和等级： 国家注册监理师(含)以上并且市政公用工程(含)以上。

3、本次招标是否接受联合体投标：否

4、本次招标是否接受黄牌警示单位投标：否

二、商务部分

（一）交付要求

1、交货时间：合同签订后10天内。整机出厂日期为最新。
2、交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，所有设备的运输、基础架安装、设备安装须由中标供应商提供。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。
（二）服务要求

1、质保期限：设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到招标要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后整机保修期≥1年；终身维修。 
2、售后服务：供应商接到保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生服务，保证零配件的供给。
*3、提供主要配件维修价格以及耗材价格。

（三）验收标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

（四）付款条件：

软件类：软件安装调试合格后支付合同总额的90%；1年后支付合同总额的10%。
设备类：货到验收后支付合同总额的50%；设备安装调试合格2月后支付合同总额的45%；1年后支付合同总额的5%。
第四章 投标文件格式及附件

投  标  文  件

项 目 编 号：  （包   ）      
投标货物名称：                

       投标人名称 ：               

       日      期 ：               
评分索引表
	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 投标申请及声明

2、 法定代表人授权书

3、 开标一览表
4、 资格证明文件

5、 分项报价表

6、 投标项目核心产品及主要产品一览表

7、 投标项目供货一览表

8、 技术条款偏离表

9、 商务条款偏离表

10、 项目实施、集成、实施方案（若有）

11、 服务与承诺
12、 投标需要的其他证明文件及材料（若有)

            附件一、中小企业声明函格式

            附件二、无重大违法记录声明格式

            附件三、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、投标申请及声明格式
投标申请及声明
致：南京市口腔医院医疗设备科

    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。
2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本投标有关的正式联系方式为：
地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         

供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院医疗设备科：
本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    

日        期：        年    月    日
目录三、开标一览表格式

                                 开标一览表

	项目名称： 
	项目编号：           

	序号
	名               称
	报价（元）
	其中，小、微型企业报价（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标总价（人民币，大写）
	元

	投标货物中有无进口产品
	有       无

	供应商是否属于小微型企业
	是       否


供应商名称:                                                  （盖章）

1、在“投标货物中有无进口产品”栏后“有”或“无”上打“√”。

2、在“供应商是否属于小和微型企业”栏后“是”或“否”上打“√”。
目录四、资格证明文件（不得缺项）

1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；
2) 2017年度的财务报表（2018年1月1日之后成立的供应商需提供基本开户银行出具的资信证明）；
3) 2018年1月以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
5) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6) 投标人需登陆“信用南京”（www.njcredit.gov.cn）或“南京市政府采购网”（www.njgp.gov.cn）主页“政府采购供应商诚信档案”栏目进行注册登记后打印本公司的信用报告，随附在投标文件中。提供查询结果截图。
7) 投标人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；
8) 投标货物为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；
9) 投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；
10) 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；
11) 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；
目录五、分项报价表格式

                           分项报价表

	项目名称： 
	项目编号：             

	 序号 
	名称
	品牌、规格或型号或分项目
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	是否属于小、微型企业的产品

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	总价小计：
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：1、如果行数不够，请自行增加。

  2、在“是否属于小、微型企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者供应商为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。
目录六、投标项目核心产品及主要产品一览表格式

投标项目核心产品及主要产品一览表

（至少填报投标产品分项报价中总价最高的两个产品）

	项目名称：
	项目编号：             
	

	序号
	名称
	品牌、规格或型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保年限

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


供应商名称:                                                  （公章）

*附配置清单
目录七、投标项目供货一览表格式

投标项目供货一览表

（含配件、备品、消耗材料）

	项目名称：
	项目编号：               

	货物1名称
	
	品    牌
	
	规格、型号
	

	生产企业名称
	
	生产企业地址
	

	序号
	名称
	数量
	主要技术参数

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

目录八、技术条款偏离表格式
技术条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：              

	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：
1、供应商应逐一说明投标产品和服务响应；

2、如果行数不够，请自行增加。

目录九、商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
	项目名称：
	项目编号：           

	序号
	招标文件条目号
	招标文件要求的商务条款
	投标响应
	偏离

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称：                                                      （盖章）
说明：如果行数不够，请自行增加。
目录十、项目实施、集成方案

                 项目实施、集成方案（若有）

目录十一、服务与承诺

                     服务与承诺
目录十二、投标需要的其他证明文件及材料

                 投标需要的其他证明文件及材料（若有）
附件一、中小企业声明函格式
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加__________________单位的________________________项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

附件二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院医疗设备科：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院医疗设备科：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

                                           声明人：（公章）

                                     日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）
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