采购文件
	项目编号：NJKQ-2023CG006
项目名称：高速气涡轮手机
    根管马达
          根管长度测量仪


南京市口腔医院采购中心
二零二三年二月

第一章  采购邀请  
南京市口腔医院就高速气涡轮手机、根管马达、根管长度测量仪进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2023CG006
2.项目名称：高速气涡轮手机、根管马达、根管长度测量仪
3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件

4.采购项目内容: 
	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)
	科  室
	备  注

	1
	高速气涡轮手机
	20
	8
	口腔麻醉科、江北口腔中心
	

	2
	根管马达
	
	
	
	年度供货

	3
	根管长度测量仪
	4
	2.6
	综合一科
	


二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。
三、报名截止时间：

2023-2-22  17:00
报名联系人姓名：王妍  联系电话：025-83620164
邮箱报名：njkqcgzx2022@163.com（邮件标题格式：XX公司XX项目调研报名，正文格式：公司名称，联系人，联系电话，调研产品名称）

医院纪检监督电话：025-83620316
四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2023-2-23  9:00
提交响应文件截止时间：2023-2-23  9:30
提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、采购时间和地点

时间：2023-2-23  9:30
地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。

    2、应答文件报价超预算者视为无效应答。

3、资质证明文件不得缺项。

4、 所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第2章 评分标准
评分标准
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。

其他应答人的价格分统一按照下列公式计算：应答报价得分=(评标基准价/应答报价)×30（小数点保留两位）
	30

	2.1
	技术
	设备技术参数全部满足采购要求的得满分30分；打★号指标，如有一项负偏离将扣10分；非打★号指标，有一项负偏离扣5分，扣完为止。
	30

	2.2
	
	评委根据应答产品原产地、市场占有率、信用度以及对该产品品牌质量和服务的了解评分，优得4分-5分，良得2分-3分，一般得1分。
	5

	3.1
	服务
	华东地区设有备件库得3分；国内设有备件库得2分（二者不得累计）。
	3

	3.2
	
	华东地区有维修站得3分；国内有维修站得2分（二者不得累计）。
	3

	3.3
	
	评委依据服务管理制度、保障措施、维保方式、维保内容、质保期满后的维保费用、时间保证等承诺情况酌情打分。
	9

	4
	业绩
	产品生产厂商具有省市级以上单位中标记录，且提供合同复印件，每提供一份得1分，满分8分。
	8

	5
	信用南京
	三星级的得1分，四星级的得2分，五星级的得3分；被评为南京市政府采购“重诚信政府采购供应商”的得5分。
	5

	6
	对采购文件的响应程度
	评委根据应答文件对采购文件的响应程度评分，优得4分，良得2分，一般得1分。
	4

	7
	标书制作情况
	评委根据标书制作情况评分，优得3分，良得2分，一般得1分。
	3


第三章 采购项目的技术规格、要求和数量等
采购内容：
	序号
	名   称
	数量
	总价(万元)
	科  室
	备  注

	1
	高速气涡轮手机
	20
	 8
	口腔麻醉科、江北口腔中心
	

	2
	根管马达
	
	
	
	年度供货

	3
	根管长度测量仪
	4
	2.6
	综合一科
	


1、 高速气涡轮手机技术参数
★1、与现有QD快接接口通用；
2、工作气压0.2Mpa-0.25Mpa；
3、最高转速不低于≥380000rpm；
4、喷雾冷却；
5、夹针方式：按压式；
6、适用医院在用车针。
★7.纯钛机身，防回吸
2、 根管马达技术参数
★1、内带不少于15个可供医生自行设置的程序

2、在30 – 420 gcm 范围内可设置不少于10个间隔扭距值

3、内部存贮不少于五个转速值

4、适用于所有的镍钛根管预备器械系统

5、可重新设定设备出厂时内部存储的数据

★6、支持往复式运动锉系统

7、自带充电电池，双电源使用

★8、自带检测程序
3、 根管长度测量仪技术参数
1、尺寸：≥66 x 55 x 18 mm

2、重量： 55 g-350g
★3、屏幕类型：彩色LED

4、电源：可充电电池，可更换。
5、设备符合IEC60601-1安全标准以及CE符合性标志要。
6、多种不同大小的音量反馈，器械前进的过程中提供双提醒 。
★7、多频根管测量技术，在干燥和湿润的根管中都可以工作:精确度不受是否冲洗或者根管中不同的冲洗液体所影响无需校准，也不需要零点调节：随时可以使用 。
8、自动关闭：3分钟未使用，自动关闭。
4、 售后服务
（一）交付要求
1、交货时间：合同签订后7天内。整机出厂日期为最新。货物必须原装原厂，未使用过的全新设备。
2、交货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，所有设备的运输、基础架安装、设备安装须由中标供应商提供。由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、送设备时，供应商负责处理外包装的箱子等垃圾，不得丢在医院内。
（二）服务要求
1、质保期限：设备安装、调试、培训后，经过一定时期的试运行，设备的各项性能指标均能达到采购要求的，双方即按照院方规定签署设备验收文件，验收合格后高速气涡轮手机保修期≥1年；根管马达主机保修期≥3年，配件保修期≥1年；根管长度测量仪主机保修期≥5年，配件保修期≥1年。终身维修。 

2、售后服务：供应商接到采购方保修请求，维修应在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，供应商提供终生维修服务，保证零配件的供给。

▲3、提供主要配件维修价格以及耗材价格。
4、供应商负责对科室使用人员进行培训，保证使用人员能正常操作设备。

（三）验收标准：采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
（四）付款条件：
货到验收合格并完成入库手续后支付合同总额的50%；设备安装调试合格2个月后支付合同总额的45%；壹年期满后无质量问题一次性支付余款（合同总额的5%，无息）。
附件一：
                            设备配置清单
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	品牌
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件二：
                            设备耗材及维修配件价格表
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单位
	价格
	最终价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

1、 应答申请及声明

2、 法定代表人授权书

3、 报价表
4、 资格证明文件（不得缺项）
附件一、无重大违法记录声明格式

附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、应答申请及声明格式
应答申请及声明
致：南京市口腔医院采购中心
    根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。
据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：
1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。
2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。
3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。
4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。
5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。
6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。
8、与本应答有关的正式联系方式为：
地   址：                       

电   话：                       

传   真：                       

开户银行：
银行账号：
供应商授权代表姓名（签字）：         

供应商名称：                 （盖章）
日    期：       年    月    日
目录二、法定代表人授权书格式
法定代表人授权委托书
南京市口腔医院采购中心：
本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：
    授权委托人签字：                    

日        期：        年    月    日
法人身份证复印件                             授权代表身份证复印件
目录三、报价表
目录四、资格证明文件（不得缺项）

1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3) 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4) 投标人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；

5) 投标货物为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；
6) 投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

7) 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

8) 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院采购中心：

    我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

    参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

    （说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

                                                      声明人：（公章）
                                      年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院采购中心：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

                                           声明人：（公章）

                                     日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）
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