南京市口腔医院
调研公告
1. 本院内调研项目在南京市口腔医院网站上公开发布，供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加。
1. 欢迎生产企业、经营企业以及潜在供应商前来我院介绍产品，同时提交产品资料，资料要求详见附件1。
1. 只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。
1. 本公告所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。

地址：南京市中央路30号二号楼902办公室签到，903会议室现场介绍
联系人：王老师  
联系电话：83620164 
邮箱报名：njkqcgzx2022@163.com（邮件标题格式：XX公司XX项目调研报名，正文格式：公司名称，联系人，联系电话，调研产品名称）
报名截止时间：2023年11月8日17:00
	现场调研日期
	调研项目
	需求

	2023年11月9日
09:00交产品资料 
09:30现场介绍 
	项目一：全自动清洗消毒机维保服务
项目二：生物安全柜检测服务
项目三：消毒灭菌器设备第三方检测

	详见附件



纪委监察室电话：025-83620316

南京市口腔医院采购中心

调研资料要求，请按下列顺序简单装订（一式四份）
1、封面：产品名称、公司名称、联系人姓名及联系方式等信息
2、公司资质及简介
3、厂家授权书、经销人员身份证复印件
4、报价表（人民币或美元，含货至我院指定地点的运输、保险、安装等所有费用）
5、设备相关耗材、维修配件报价表
6、服务方案和售后服务承诺书
7、其他医院（以三甲医院为主）业绩（如有，请提供）

项目一：

1、 全自动清洗消毒机维保清单：

	序号
	使用科室
	品牌型号
	容积
	出厂编号/资产编号
	维保期限

	1
	消毒供应室
	Miele PG8528
	471L
	74384961
	2024.1.1-2024.12.31

	2
	消毒供应室
	Miele PG8528
	471L
	74384962
	2024.1.1-2024.12.31

	3
	消毒供应室
	Miele PG8528
	471L
	74384865
	2024.1.1-2024.12.31

	4
	消毒供应室
	Miele PG8528
	471L
	74384829
	2024.1.1-2024.12.31

	5
	消毒供应室
	Miele PG8528
	471L
	74384828
	2024.1.1-2024.12.31

	6
	江北中心
	Miele G7881
	175L
	0011844390
	2024.1.1-2024.12.31

	7
	第二门诊
	Miele PG8591
	175L
	001018432510
	2024.7.28-2024.12.31

	8
	第四门诊
	Miele G7881
	175L
	0018403936
	2024.1.1-2024.12.31




[bookmark: _Hlk125994741]二、技术参数及基本要求：
1、维修保养范围：
见维保清单。
保修范围：软件、硬件方面的相关要求。
保养内容：制定日常保养计划，定期保养每年执行4次。分为大保养和小保养，每年一次性能检测（需有资质的单位）。
2、服务期限：见维保清单内的维保期限。
3、报价要求：每个型号按每年/单台价格报价，其中型号为米勒PG8591分五个月和一年分别报价，合计总价。
[bookmark: _Hlk125994773]4、服务要求：
1) 保修期内提供不限次数现场维修，供应商免费更换维保设备备件耗材，并承担维保期间维修人员的往返差旅费、人工费、维修所需备件的搬运费、安装调试费以及系统软件升级等一切费用。
2) 供应商在接到用户报修电话后30分钟之内响应，2小时内到达设备现
场，如需提供维修备件，24小时内提供到位。如若供应商在24小时内无法修复故障，采购人有权找第三方进行维修，相关费用由供应商承担。如有特殊情况，供应商应立即电话通知用户不能响应的原因，在获得用户同意后，才可推迟响应时间。
3) 在国内设有零备件库，提供零备件仓库地址，并提供相关证明材料。
4) 免费提供设备的系统软件及硬件的安全性改版升级和技术支持。
5) 需配备不少于2名的专职设备服务工程师，并提供培训证明。
6) 确保设备开机率达到95%以上（按照365天/年计），即正常开机达到347天/年，停机不超过18天/年。每少一天，维保期限延长两周。
7) 对保修设备及相关配套设备作出定期维护保养计划，定期进行保养、维
护，并提供记录（设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，根据客户要求对设备的数据进行备份。根据用户要求的时间段，进行保养工作），每年不少于4次，每次保养计划需包含更换的备品备件内容。
8) 对我院工程技术人员进行培训，以便及时处理简单故障保证设备正常使
用。
9) 供应商需指定1-2名项目负责人及实施人名单及联系方式，全权负责本
合同项目的采购、实施等所有事宜。
10) 供应商随时响应院方相关设备使用及维修保养相关培训要求。
11) 每年请有资质的单位，对全自动清洗消毒机进行性能检测，包括温度、压力、A0值、清洗效果等的检测。
12) 供应商需每半年一次向甲方提供该维保设备维修维保故障分析统计报表，包括报修时间、故障解决、使用配件及价格等。

















[bookmark: _GoBack]

项目二：
生物安全柜检测服务要求
1、 检测对象及服务项目名称
南京市口腔医院11台生物安全柜年检。
2、 服务内容及检测项目
噪声、照度、下降气流流速、流入气流流速、洁净度、气流模式、紫外辐射强度、气体烟雾模式、高效过滤器完整性。
3、 服务要求
1、 有检测资质及检测器具在有效期内；
2、 检测时发现生物安全柜存在问题，及时出具不合格报告，并对设备进行维修调整，不收取人工费、上门费，只收取配件费；每台设备检测合格为止，不重复收取费用；
3、  完成后出具合格报告纸质版和电子版，并提交本年度检测汇总报告和清单。
四、服务期限：1年。










项目三：
消毒灭菌设备检测第三方检测服务需求

一、检测范围
	                                                          检测项目
	所在科室
	数量

	大型压力蒸汽灭菌器
	供应室
	5

	小型压力蒸汽灭菌器
	一门诊
	4

	
	二门诊
	3

	
	三门诊
	2

	
	四门诊
	3

	
	五门诊
	3

	
	检验科
	2

	
	江北
	4

	
	中心实验室
	3

	大型清洗消毒器
	供应室
	1

	减压沸腾清洗机
	供应室
	1

	米勒清洗机
	供应室
	5

	
	四门诊
	1

	
	江北
	1

	
	二门诊
	1

	合计
	
	39



二、检测要求：
1、请针对不同设备进行分项报单价；
2、设备检测不合格出具不合格报告，并经设备维修整改后，重新检测，直到检测合格为止，不重复收费；
3、每年度检测汇总检测结论。

二、检测内容
1、 大型压力蒸汽灭菌器

	
检测 依据
	《医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS310.3-2016
	定期监测：应每年用温度压力检测仪监测温度、压
力和时间等参数，检测仪探头发在最难灭菌的位置。 

	
	《大型蒸汽灭菌器 技术要求自动控制型 》 
GB 8599-2008
	真空泄漏测试、BD 测试、小负载热分布测试、满
载热分布测试、干燥度测试

	检测内容

	序号
	内容名称
	合格标准
	运行程序
次数
	备注

	1
	真空泄漏测试
	真空泄漏率不应超过 0.13kPa/min
	1
	

	2
	

空载测试
	温度
	灭菌温度范围是灭菌温度+3℃
灭菌阶段的温度均匀性不超过 2℃
	

1
	

	
	
	压力
	灭菌温度 134℃的压力范围：
201.7~229.3 kPa(相对压力)
	
	

	
	
	时间
	灭菌温度 134℃的时间要求：
灭菌时间≥4 min、维持时间≥3 min
	
	

	



3
	



实际满载测试
	温度
	灭菌温度范围是灭菌温度+3℃
灭菌阶段的温度均匀性不超过 2℃
	



1
	

	
	
	压力
	灭菌温度 134℃的压力范围：
201.7~229.3 kPa(相对压力)
	
	

	
	
	时间
	灭菌温度 134℃的时间要求：
灭菌时间≥4 min、维持时间≥3 min
	
	

	
	
	干燥度
	织物标准包的干燥度不超过 1%
器械标准包的干燥度不超过 0.2%
	
	

	
	
	微生物挑战
测试
	经过生物培养后，颜色与灭菌前未发生明
显变色现象，或 56℃下的培养结果为阴性
	
	






2、小型蒸汽灭菌器

	
检测依据
	《医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS310.3-2016
	定期监测：应每年用温度压力检测仪监测温度、压
力和时间等参数，检测仪探头发在最难灭菌的位置。 

	
	《小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价
要求》GB/T 30690-2014； 
	满载热分布测试 

	检测内容

	序号
	内容名称
	运行程序次数
	备注

	4
	
实际满载测试
	温度
	1
	

	
	
	压力
	
	

	
	
	时间
	
	



	
检测依据
	《医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS310.3-2016
	定期监测：应每年检测清洗消毒器的温度、时
间等主要性能参数；清洗效果可每年采用清洗 效果测试物进行监测。

	
	《清洗消毒器 第 1 部分：通用要求、术语定义和试验 》YY 0734.1-2009
	清洁效果测试、消毒效果测试

	检测内容

	序号
	内容名称
	合格标准
	运行程序次数

	5
	



消毒效果
测试
	温度
	消毒温度应介于消毒设定温度 0℃~+5℃ 
消毒阶段的温度应介于消毒温度范围内或达到规定的 A0 值 
清洗消毒器的消毒温度通常设定为≥90℃ 
	



1

	
	
	时间
	消毒时间应不小规定的消毒阶段时间，或达到规定的
A0 值 消毒后直接使用的器具等，消毒温度应≥90℃，时间
≥5min，或 A0 值≥3000；消毒后继续灭菌的器具等，
消毒温度应≥90℃，时间≥1min 或 A0 值≥600 。 
	


3、清洗消毒器
