# 竞争性比选采购

项目编号：NJKQ-2023CG097 包一：生物安全柜第三方检测 包二：消毒灭菌设备第三方检测

# 南京市口腔医院采购中心

二O二三年十二月
第一章  采购邀请

南京市口腔医院就生物安全柜、消毒灭菌设备第三方检测项目进行竞争性比选采购，有关事宜公告如下：

一、采购项目信息：

1.项目编号：NJKQ-2023CG097

2.项目名称：包一：生物安全柜第三方检测

包二：消毒灭菌设备第三方检测

3.采购项目用途、数量、简要技术要求等：详见采购文件

4.采购项目内容:

| 序号 | 名 称 | 数量 | 预算总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 生物安全柜第三方检测 | 11台 | 0.75 |
| 包二 | 消毒灭菌设备第三方检测 | 39台 | 3.12 |

二、采购文件获取的时间、方式、公告期限等:

自即日起至应答截止时间前，从南京市口腔医院网站公告下载栏免费下载。

三、报名截止时间：

2023-12-13     17:00

报名联系人姓名：王妍  联系电话：025-83620164

报名邮箱：njkqcgzx2022@163.com (仅接受邮箱报名，公司+联系人+联系电话+所投产品)

医院纪检监督电话：025-83620316

四、提交响应文件:

提交响应文件开始时间：2023-12-14  9:00

提交响应文件截止时间：2023-12-14  9:30

提交响应文件地点：南京市口腔医院2号楼9楼902办公室

五、采购时间和地点

时间：2023-12-14  9:30

地点：南京市中央路30号南京市口腔医院2号楼9楼903会议室

注：1、应答文件一式四份，一正三副。同时提交PDF版本。纸质版或PDF版缺一者，视为无效应答。

2、应答文件报价超预算者视为无效应答。

3、资质证明文件不得缺项。

4、所提供合同复印件不得遮挡任何信息，否则认定为无效合同

第二章 评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且应答价格最低的应答报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他应答人的价格分统一按照下列公式计算：应答报价得分=(评标基准价/应答报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2 | 资质条件 | 具有CMA资质认证证书。如有得15分，没有得0分。 | 15 |
| 3 | 技术能力 | 检测人员具有中级专业技术资格一名得2分，高级专业技术资格一名得6分。（需提供近3个月的单位社保证明，否则视为无效） | 12 |
| 4 | 业绩 | 应答人提供近一年内同类型项目业绩合同，每提供一份得3分。最高得分15分，不提供不得分（提供合同复印件加盖公章，合同须能反映项目名称、主要标的物，签订时间和签章清晰可见） | 15 |
| 5 | 服务方案 | 服务方案具备完整性、针对性、时效性、合理性和专业性。优得20分；良得15分；一般10分；较差5分。 | 20 |
| 6 | 对采购文件的响应程度及标书制作情况 | 评委根据应答文件对采购文件的响应程度及标书制作情况评分，优得8分，良得5分，一般得2分。 | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

说明：所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件的复印件为依据。

第三章 采购需求

包一：生物安全柜第三方检测

- 检测对象及服务项目名称

南京市口腔医院11台生物安全柜年检。

- 服务内容及检测项目

噪声、照度、下降气流流速、流入气流流速、洁净度、气流模式、紫外辐射强度、气体烟雾模式、高效过滤器完整性等。

- 服务要求

- 有CMA认证检测资质及检测器具在有效期内；

2、检测时发现生物安全柜存在问题，及时出具不合格报告，并对设备进行维修调整，不收取人工费、上门费，只收取配件费（配件费不包含在总报价中，不计入价格分，但供应商须单独报价，列明配件名称、型号、价格、质保期等。）直至每台设备检测合格为止，不重复收取费用；

- 完成后出具合格报告纸质版和电子版，并提交本年度检测汇总报告和清单。

包二：消毒灭菌设备第三方检测

一、检测对象及服务项目名称

| 检测项目 | 所在科室 | 数量（台） |
| --- | --- | --- |
| 大型压力蒸汽灭菌器 | 供应室 | 5 |
| 小型压力蒸汽灭菌器 | 一门诊 | 4 |
|  | 二门诊 | 3 |
|  | 三门诊 | 2 |
|  | 四门诊 | 3 |
|  | 五门诊 | 3 |
|  | 检验科 | 2 |
|  | 江北 | 4 |
|  | 中心实验室 | 3 |
| 大型清洗消毒器 | 供应室 | 1 |
| 减压沸腾清洗机 | 供应室 | 1 |
| 米勒清洗机 | 供应室 | 5 |
|  | 四门诊 | 1 |
|  | 江北 | 1 |
|  | 二门诊 | 1 |
| 合计 |  | 39 |

  - 服务要求

    - 有CMA认证检测资质及检测器具在有效期内；

    - 请针对不同设备进行分项报单价；

3、设备检测不合格，及时出具不合格报告，采购人对设备进行维修整改后，重新检测，直到检测合格为止，供应商不重复收费；

4、完成后出具合格报告纸质版和电子版，并提交本年度检测汇总报告和清单。
三、检测内容

1、 大型压力蒸汽灭菌器

| 检测 依据 | 《医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS310.3-2016 |  |  | 定期监测：应每年用温度压力检测仪监测温度、压力和时间等参数，检测仪探头放在最难灭菌的位置。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《大型蒸汽灭菌器 技术要求自动控制型 》 GB 8599-2008 |  |  | 真空泄漏测试、BD 测试、小负载热分布测试、满 载热分布测试、干燥度测试 |  |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容名称 |  | 合格标准 |  | 运行程序 次数 | 备注 |
| 1 | 真空泄漏测试 |  | 真空泄漏率不应超过 0.13kPa/min |  | 1 |  |
| 2 | 空载测试 | 温度 | 灭菌温度范围是灭菌温度+3℃ 灭菌阶段的温度均匀性不超过 2℃ |  | 1 |  |
|  |  | 压力 | 灭菌温度 134℃的压力范围： 201.7~229.3 kPa(相对压力) |  |  |  |
|  |  | 时间 | 灭菌温度 134℃的时间要求： 灭菌时间≥4 min、维持时间≥3 min |  |  |  |
| 3 | 实际满载测试 | 温度 | 灭菌温度范围是灭菌温度+3℃ 灭菌阶段的温度均匀性不超过 2℃ |  | 1 |  |
|  |  | 压力 | 灭菌温度 134℃的压力范围： 201.7~229.3 kPa(相对压力) |  |  |  |
|  |  | 时间 | 灭菌温度 134℃的时间要求： 灭菌时间≥4 min、维持时间≥3 min |  |  |  |
|  |  | 干燥度 | 织物标准包的干燥度不超过 1% 器械标准包的干燥度不超过 0.2% |  |  |  |
|  |  | 微生物挑战 测试 | 经过生物培养后，颜色与灭菌前未发生明显变色现象，或 56℃下的培养结果为阴性 |  |  |  |

2、小型蒸汽灭菌器

| 检测依据 | 《医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS310.3-2016 |  |  |  | 定期监测：应每年用温度压力检测仪监测温度、压力和时间等参数，检测仪探头放在最难灭菌的位置。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求》GB/T 30690-2014； |  |  |  | 满载热分布测试 |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 内容名称 |  | 运行程序次数 |  | 备注 |
| 4 |  | 实际满载测试 | 温度 | 1 |  |  |
|  |  |  | 压力 |  |  |  |
|  |  |  | 时间 |  |  |  |

| 检测依据 | 《医院消毒供应中心 第 3 部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS310.3-2016 |  |  | 定期监测：应每年检测清洗消毒器的温度、时 间等主要性能参数；清洗效果可每年采用清洗 效果测试物进行监测。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 《清洗消毒器 第 1 部分：通用要求、术语定义和试验 》YY 0734.1-2009 |  |  | 清洁效果测试、消毒效果测试 |  |
| 检测内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容名称 |  | 合格标准 |  | 运行程序次数 |
| 5 | 消毒效果 测试 | 温度 | 消毒温度应介于消毒设定温度 0℃~+5℃ 消毒阶段的温度应介于消毒温度范围内或达到规定的 A0 值 清洗消毒器的消毒温度通常设定为≥90℃ |  | 1 |
|  |  | 时间 | 消毒时间应不小规定的消毒阶段时间，或达到规定的 A0 值 消毒后直接使用的器具等，消毒温度≥90℃，时间≥5min，或 A0 值≥3000；消毒后继续灭菌的器具等，消毒温度应≥90℃，时间≥1min 或 A0 值≥600 。 |  |  |

3、清洗消毒器

第四章 商务要求

一、采购人职责

1、负责提供被检测设备的相关资料信息，并对所提供信息的真实性负责。

2、负责提供现场检测所需的工作条件及相关的协调工作。

二、供应商职责

1、接采购人通知一周内提供现场检测服务，严格按照国家和行业检测相关标准规范的规定执行，确保数据的真实性、科学性和公正性。

2、完成后出具合格报告纸质版和电子版，并提交本年度检测汇总报告和清单。确保报告的真实性、准确性、科学性及公平性。

3、供应商检测所需所有费用全部由供应商承担。

三、付款方式

1、付款以实际检测项目和数量为准，按实结算。

2、付款方式：采购人提交有效检测报告，经采购人确认后，采购人一次性付清检测费用。

# 应答文件主要目录及相关证明材料格式、附件

（必须有目录）

- 应答申请及声明

- 法定代表人授权书

- 报价表

- 资格证明文件（不得缺项）

附件一、无重大违法记录声明格式

附件二、 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

目录一、应答申请及声明格式

# 应答申请及声明

# 致：南京市口腔医院采购中心

# 根据贵方                                   （项目名称）            （项目编号）应答邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表应答人           （应答人名称），提交应答文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与应答有关的所有证据和资料。

2、按采购要求，我们的应答总报价为（大写）             元人民币。其中，小型企业的产品为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们放弃对采购文件任何误解的权利，提交应答文件后，不对采购文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本应答文件，并在规定的应答有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据采购文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本应答有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

目录二、法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权委托书

南京市口腔医院采购中心：

本授权书声明：注册于                             （应答人住址）的                 （应答人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （应答人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称），             （项目编号）应答，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

法人身份证复印件                             授权代表身份证复印件

目录三、报价表

目录四、资格证明文件（不得缺项）

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 投标人须提供法定代表人身份证(复印件)或法定代表人授权委托书（复印件）；

- 投标货物为进口设备，投标人须提供代理商/经销商证书（代理授权书复印件）或制造商专项授权书（复印件）；

- 投标产品按国家规定须医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

- 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营企业许可证》或者《Ⅱ类医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

- 医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》（复印件）；

附件一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

南京市口腔医院采购中心：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

附件二、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

南京市口腔医院采购中心：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。( 若有 )

主要专业技术能力有：                  。( 若有 )

声明人：（公章）

日期：______年    月    日

其他证明材料及文件：（如果应答人认为需要提供的话）