南京市口腔医院

- 医用织物湿热消毒清洗消毒机、医用烘干机项目

调研文件

南京市口腔医院  编制

- 目  录

- 调研公告…………………………………2

- 参加调研供应商须知……………………3

- 项目需求…………………………………5

- 调研响应文件格式………………………7

# 第一章 调研公告

我院拟公开选取一家供应商为我院提供医用织物湿热消毒清洗消毒机、医用烘干机。要求报名的供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件规定，具有有效营业执照，有规范服务能力和服务意识，并提供在人员、设备、类似经验等方面的资料。

一、调研项目简介：

| 包号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | 医用织物湿热消毒清洗消毒机、医用烘干机项目 |

二、供应商资质要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力(请提供营业执照等证明文件，复印件加盖公章)；

2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）；

3、产品具备消毒产品生产企业卫生许可证，全国消毒产品网上备案。

三、报名方式及文件递交

1、只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。

2、本公告所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院项目前期调研参考所用。

四、联系方式

地址：南京市中央路30号二号楼902办公室签到，903会议室现场介绍

联系人：王老师    联系电话：83620164

邮箱报名：njkqcgzx2022@163.com（邮件标题格式：XX公司XX项目调研报名，正文格式：公司名称，联系人，联系电话）

报名截止时间：2025年3月31日17:00

现场调研时间：2025年4月1日14:30签到并递交资料，15:00现场介绍

纪委监察室电话：025-83620316

第二章 参加调研供应商须知

参加调研供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 南京市口腔医院医用织物湿热消毒清洗消毒机、医用烘干机项目 |
| 1.2 | 项目报价 | 供应商自报 |
| 1.3 | 项目地点 | 南京市口腔医院 |
| 1.4 | 调研范围 | 医用织物湿热消毒清洗消毒机、医用烘干机项目 具体要求详见第三章“项目需求” |
| 1.5 | 是否接受联合体调研 | √不接受 - 接受,应满足下列要求: |
| 1.6 | 勘察现场 | □组织： 勘察时间：__ _,过时不候 勘察地点：__ __ 联系人： __ __ √不组织 |
| 1.7 | 调研预备会 | √不召开 - 召开,召开时间： 召开地点： |
| 1.8 | 质疑提出 | 无 |
| 1.9 | 分包 | √不允许 - 允许 |
| 1.10 | 构成调研响应文件的其他材料 | 无 |
| 2.1 | 是否允许递交备选调研响应方案 | √不允许 □ 允许 |
| 2.2 | 签字或盖章要求 | √无特殊要求 - 特殊要求： |
| 2.3 | 调研响应文件份数 | 调研响应文件正本 1份，副本3份 调研响应文件均需密封完整，未密封的调研响应文件将被拒绝 |
| 2.4 | 封套上写明 | 南京市口腔医院________项目(对应名称) ________________公司调研响应文件 |
| 2.5 | 递交调研响应文件地点 | 中央路30号南京市口腔医院2号楼902室 |
| 2.6 | 是否退还调研响应文件 | √ 否 - 是 |
| 2.7 | 需要补充的其他内容 |  |

一、纪律要求：

参加调研供应商应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

二、采购人将根据参加调研供应商的报价、实施方案、服务承诺、业绩、信誉以及考察调研情况，综合评价。

# 第三章 项目技术、商务需求

一、项目需求

| 设备名称 | 洗涤容量（kg） | 每循环处理能力 | 时间 （不大于1小时/锅） | 数量（台） | 外形尺寸（宽×深×高mm） | 消毒方式 | 设备设计 | 产品资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用织物湿热消毒机 | 15 | 70条（微细纤维地巾45cm*5cm）或150条（微细纤维布巾30cm*0cm） | 1小时/锅 | 2 | 850×1000×1250（不大于） | 高温消毒（ 85°） | 清洗消毒一体化、小型化（220v、380v电压） | 具备消毒产品生产企业卫生许可证，全国消毒产品网上备案。 |
| 医用烘干机 | 15 |  | 1小时/锅 | 2 |  | 70° |  |  |

根据《医院医用织物洗涤消毒技术规范》（WS/T 508-2016）规定，针对重点科室地巾布巾洗消设备需求如下：

二、商务需求

供应商自拟项目 报价

# 第四章 调研响应文件格式

第一部分：调研响应格式

第二部分：资格证明文件

格式一                      调研响应报价汇总表

项目名称：

项目编号：                                金额单位：人民币万元

| 序号 | 内容 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  |
| 总价（人民币大写）： |  |  |  |
| 项目完成期： |  |  |  |
| 优惠条件：（如果有） |  |  |  |

参加调研供应商（盖章）：

参加调研供应商代表（签字）：

日期：

注：此项调研报价包括了设计、税、售后服务等在内的一切费用。

格式二：          调研响应报价明细表(服务类，如果有)

项目名称：

项目编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

参加调研供应商代表（签字）：______________

日期：______________

格式三：                        近三年业绩清单

| 序号 | 项目名称 | 签约时间 | 采购人联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

参加调研供应商代表（签字）：

日期：___________

格式四：参加调研供应商认为其他必要的资料（如：总体服务方案、项目进度实施安排、团队人员构成售、增值服务方案、售后服务方案

）

参加调研供应商代表（签字）：

日期：___________

- 资格证明文件

格式一：营业执照副本、经营许可证副本（复印件。）

格式二：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）

格式一

营业执照副本、经营许可证副本（复印件）

格式二

法定代表人授权书（原件）

（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）

本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （参加调研供应商名称）的名义参加            （调研单位名称）的                      （项目名称）的调研。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权转委托，特此委托。

参加调研供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖法人章）：

代理人（签字）：

日期：           年   月   日