南京市口腔医院医学影像设备维保项目
调研文件

南京市口腔医院  编制
目  录
第1章 调研公告…………………………………2
第2章 参加调研供应商须知……………………4
第3章 项目需求…………………………………6
第4章 调研响应文件格式………………………10
第一章 调研公告

我院拟公开选取一家供应商为我院提供医学影像设备维保服务。要求报名的供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件规定，具有有效营业执照，有规范服务能力和服务意识，并提供在人员、设备、类似经验等方面的资料。
一、调研项目简介：
	序号
	名称
	品牌型号
	数量（台）
	备注
	维保期限

	1
	彩色多普勒超声诊断系统维保（全保）
	百胜MyLab Class C
	1
	包含主机、4个探头（腹部探头，心脏探头，浅表探头，口内探头）
	3年

	
	
	迈瑞UMT-500（便携式）
	1
	包含主机、3个探头（凸阵探头、线阵探头以及相控阵探头）
	

	2
	直接数字化成像系统（DR）维保（全保）
	飞利浦Digital  Diagnost System
	1
	飞利浦Digital  Diagnost System 
	3年

	3
	数字化曲面断层全景X光机维保（全保）
	Imaging OC200D
	3
	Imaging OC200D 
	3年

	4
	口腔X射线计算机体层摄像设备（CBCT）
	KAVO 3D exam
	2
	KAVO 3D exam 
	3年


二、供应商资质要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1、具有独立承担民事责任的能力(请提供营业执照等证明文件，复印件加盖公章)；
2、供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）；
三、报名方式及文件递交
1、只接受现场产品介绍和现场提交材料，不接受电子、传真、邮寄等非现场方式。

2、本公告所述的功能需求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院项目前期调研参考所用。

四、联系方式

地址：南京市中央路30号一号楼709会议室签到并进行现场介绍

联系人：程老师    联系电话：83620164

邮箱报名：njkqcgzx2022@163.com（邮件标题格式：项目名称+公司+联系人+联系电话）

报名截止时间：2026年3月10日17:00

现场调研时间：2026年 3月11日14:00签到并递交资料，14:30现场介绍
纪委监察室电话：025-83620316 
第二章 参加调研供应商须知
参加调研供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1
	项目名称
	南京市口腔医院医学影像设备维保项目

	1.2
	项目报价
	供应商自报

	1.3
	项目地点
	南京市口腔医院

	1.4
	调研范围
	医学影像设备维保项目 具体要求详见第三章“项目需求”

	1.5
	是否接受联合体调研
	√不接受
· 接受,应满足下列要求:

	1.6
	勘察现场
	□组织：

勘察时间：__          _,过时不候

勘察地点：__          __

联系人：  __     __

√不组织

	1.7
	调研预备会
	√不召开
· 召开,召开时间：         召开地点：

	1.8
	质疑提出
	无

	1.9
	分包
	√不允许 

· 允许

	1.10
	构成调研响应文件的其他材料
	无

	2.1
	是否允许递交备选调研响应方案
	√不允许       □ 允许

	2.2
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
· 特殊要求：

	2.3
	调研响应文件份数
	调研响应文件正本 1份，副本3份

调研响应文件均需密封完整，未密封的调研响应文件将被拒绝

	2.4
	封套上写明
	南京市口腔医院________项目(对应名称)

________________公司调研响应文件

	2.5
	递交调研响应文件地点
	中央路30号南京市口腔医院1号楼709会议室

	2.6
	是否退还调研响应文件
	√ 否
· 是

	2.7
	需要补充的其他内容


一、纪律要求：

参加调研供应商应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

二、采购人将根据参加调研供应商的报价、实施方案、服务承诺、业绩、信誉以及考察调研情况，综合评价。

第三章 项目技术、商务需求
一、项目概况 

为确保本院医学影像类设备持续稳定运行，保障影像诊断质量与设备安全，需对维保服务市场进行调研评估。调研内容1-4为单独项目，供应商可选择项目报名。
二、采购需求 
调研内容1：彩色多普勒超声诊断系统维保（全保）
	序号
	品牌型号
	数量（台）
	备注
	维保期限

	1
	百胜MyLab Class C
	1
	包含主机、4个探头（腹部探头，心脏探头，浅表探头，口内探头）
	3年

	2
	迈瑞UMT-500（便携式）
	1
	包含主机、3个探头（凸阵探头、线阵探头以及相控阵探头）
	


1. 维保期间如需更换配件，必须更换原厂全新配件；
2. 使用过程中出现设备故障，接到报修电话后在30 分钟内给予电话回复指导，24 小时到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件；
3. 开机率保证每年包含节假日（一年以365 天计算，医院配件采购期除外）≥95%（按一年365 天，每天24 小时计算，每年统计一次），若开机率＜95%，每低一天则保修期延长三天；
4. 质保期内每年提供至少 2 次设备保养巡检，包括机器清洁，性能测试及校准。
5. 在设备维修期间，需提供备用设备保证临床使用。
6. 百胜彩超需配置电脑1台，电脑要求：cpu：14代i9，显卡：RTX5080，内存：64g，存储：1t固态+4t机械。
7. 两台彩超维保分开报价。
调研内容2：直接数字化成像系统（DR）维保（全保）
	序号
	品牌型号
	数量（台）
	维保期限

	1
	飞利浦Digital  Diagnost System
	1
	3年


1. 维保期间如需更换配件，必须更换原厂全新配件；
2. 使用过程中出现设备故障，接到报修电话后在30 分钟内给予电话回复指导，24 小时到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件；
3. 开机率保证每年包含节假日（一年以365 天计算，医院配件采购期除外）≥95%（按一年365 天，每天24 小时计算，每年统计一次），若开机率＜95%，每低一天则保修期延长三天；
4. 质保期内每年提供至少 2 次设备保养巡检，包括机器清洁，性能测试及校准。
5. 在设备维修期间，需提供备用设备保证临床使用。
6. DR机房需配置铅帽1件，操作间桌椅1套。
7. 需配置电脑1台，电脑要求：cpu：14代i9，显卡：RTX5080，内存：64g，存储：1t固态+4t机械。
调研内容3：数字化曲面断层全景X光机维保（全保）
	序号
	品牌型号
	数量（台）
	维保期限

	1
	Imaging OC200D
	3
	3年


1. 维保期间如需更换配件，可提供原厂或替代配件，但必须保证设备正常使用；使用过程中出现设备故障，接到报修电话后在30分钟内给予电话回复指导，24小时到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件；
2. 开机率保证每年包含节假日（一年以365 天计算，医院配件采购期除外）≥95%（按一年365 天，每天24 小时计算，每年统计一次），若开机率＜95%，每低一天则保修期延长三天；
3. 质保期内每年提供至少 2 次设备保养巡检，包括机器清洁，性能测试及校准；
4. 每台全景机需配置全景服2件，大领铅围脖及铅帽各1件，操作间桌椅1套。
调研内容4：口腔X射线计算机体层摄像设备（CBCT）
	序号
	品牌型号
	数量（台）
	维保期限

	1
	KAVO 3D exam
	2
	3年


☆请按照下列维保方案分别报价：
全保方案1
1. 维保期间如需更换配件，必须更换原厂全新配件；使用过程中出现设备故障，接到报修电话后在30 分钟内给予电话回复指导，24 小时到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件；
2. 开机率保证每年包含节假日（一年以365 天计算，医院配件采购期除外）≥95%（按一年365 天，每天24 小时计算，每年统计一次），若开机率＜95%，每低一天则保修期延长三天；
3. 质保期内每年提供至少 2 次设备保养巡检，包括机器清洁，性能测试及校准。
全保方案2 
5. 维保期间如需更换配件，可提供原厂或替代配件，但必须保证设备正常使用；使用过程中出现设备故障，接到报修电话后在30分钟内给予电话回复指导，48小时到达现场，予以排除故障、修复或更换零部件；
6. 开机率保证每年包含节假日（一年以365 天计算，医院配件采购期除外）≥95%（按一年365 天，每天24 小时计算，每年统计一次），若开机率＜95%，每低一天则保修期延长三天；
7. 质保期内每年提供至少 2 次设备保养巡检，包括机器清洁，性能测试及校准。
全保方案3（探测器除外）：
1. 该全保方案不含探测器。
2. 请分别提供原厂全新球管及替代球管方案报价；
3. 球管故障后，维修停机时间不得大于1周，如大于1周，保修期相应延长一周。
以上3个方案均包括下列要求：
1. 含系统升级，如系统升级和PACS对接产生接口费，需包括接口费；
2. 需配置全景服，大领铅围脖，铅帽各1件，操作间桌椅1套
3. 配置电脑2台，电脑要求：cpu：14代i7，显卡：RTX5060，内存：64g，存储：1t固态+ 4t机械；
4. 配置医用专业4M彩色显示器1台： 对角线尺寸≥27"；分辨率≥2560×1440；品牌：巨鲨、艺卓、巴可或同档次。
三、商务需求
供应商自拟项目 报价
第四章 调研响应文件格式
第一部分：调研响应格式
第二部分：资格证明文件
格式一                      调研响应报价汇总表
项目名称： 
项目编号：                                金额单位：人民币万元

	序号
	内容
	价格
	备注

	
	总计
	
	

	总价（人民币大写）：

	项目完成期：

	优惠条件：（如果有）



参加调研供应商（盖章）：                 
参加调研供应商代表（签字）：             
                                               
日期：     
注：此项调研报价包括了设计、税、售后服务等在内的一切费用。
格式二：          调研响应报价明细表(服务类，如果有)
项目名称： 
项目编号：                  包号：            金额单位：人民币万元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：______________

                                            日期：______________

格式三：                        近三年业绩清单
	序号
	项目名称
	签约时间
	采购人联系方式

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：           
                                      日期：___________
格式四：参加调研供应商认为其他必要的资料（如：总体服务方案、项目进度实施安排、团队人员构成售、增值服务方案、售后服务方案

）

参加调研供应商代表（签字）：           
                                      日期：___________
2、 资格证明文件  

格式一：营业执照副本、经营许可证副本（复印件。）
格式二：法定代表人授权书（原件）（如法定代表人签署文件无需出具）
格式一
营业执照副本、经营许可证副本（复印件）
格式二
法定代表人授权书（原件）
（同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件）
      本授权委托书声明：我                 （姓名）系     　　　　（单位名称）的法定代表人，现授权                      （单位名称）            （代理人姓名）为我的合法代理人，以               （参加调研供应商名称）的名义参加            （调研单位名称）的                      （项目名称）的调研。代理人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权书的有效期自投标开始至合同履行完毕止。
     代理人无权转委托，特此委托。
参加调研供应商（盖章）：                        
法定代表人（签字或盖法人章）：                        
代理人（签字）：                        
日期：           年   月   日
 1 / 18

